## Slide 1
GUÍA RÁPIDA LAVADO/APAGADO AURORA
Ir al menú superior izquierdo y seleccionar el tercer icono
Aparecerá la siguiente pantalla, seleccionar la opción clean flow cell
3. Aparecerá una ventana emergente con las instrucciones a seguir
4. Poner el tubo de lejía (clean) y dar a continue
5. Aparecerá una ventana emergente con instrucciones con lo que hay que hacer
LAVADO

## Slide 2
5. Repetir los pasos 2,3 y 4 poniendo contrad o decon 30% y agua
4. Poner el tubo de agua y dar a continue
6. Abrir el experimento de lavado 1 min menos 50 ev.
7. Si no está, lo importamos del escritorio
9. Pasamos tres tubos de agua y anotamos en la libreta los eventos del tercer tubo
8. Comprobamos en el instrument control que los settings son correctos SETTINGS LAVADO

## Slide 3
2. Aparecerá una ventana emergente con las instrucciones a seguir
3. Seguir las instrucciones hasta finalizar el proceso una vez finalizado salir del software, apagar el citómetro y el ordenador (dejar el tubo de agua puesto con suficiente agua, que llegue a la parte metálica)
1. Elegir la opción fluidics shutdown en la misma pantalla que el lavado
SHUTDOWN